- 医用封口机（含高低温功能）技术要求与商务要求

（1）技术要求：

技术指标

- 封口速度:10士0.5m/min

- 2、封口留边:0~35 mm 可调

3、工作温度:60~220℃可调

4、控温精度:微电脑控制 <1%

5、打印方式针式打印

6、彩创液形化操作界面，能存储 1000万条以上的打印信息记录，可以连接线，带WIFI功可连接医院追溯系统

7、可通过自带的触摸控制屏对设备使用参数和需打印的灭菌日期、失效日期、锅号、锅次、操作者、科室名称、物品名称、批次代码、自定义内容等9项参数进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容;操作者名称、科室名称、物品名称、自定义内容能存储输入记录，方便下次直接选择使用。

8、灭菌日期、失效日期可根据设置自动进行调整

9、带有封口自运行鉴定功能，能显示和打印测试日期、温度、压力、速度、操作者和机器编号到测试卡的背面。

10、高速升温设计: 20℃升至 180℃升温降温快。

（2）配置清单

1、封口机三台

2、台式裁纸机四台

- （3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起30日内完成交货、安装调试

- 2）质保期：整机质保不少于5 年