




心电工作站（心电图机）技术要求与商务要求

（1） 采购项目需实现的功能和目标：
1.1 心电输入：静态心电图12-15导联心电信息同步采集、分析，可兼容9导联心电采集与分析，10电极，12导联报告打印。有线式心电采集盒，可通过连接分析软件工作站，确保信号传输稳定。
1.2 显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记 。
1.3 常规静态心电模式下支持10分钟以上的波形冻结和回顾，医生可选择任意需要的波形进行打印，支持多种报告格式。
1.4 配备操作工作站及输出设备一套，便于结果即时打印发放。
（二）技术要求：
1.输入电路 
1.1：心电输入：12-15导联同步采集，10电极，12导联报告打印
1.2：导联选择：自动或手动
1.3：输入方式：浮地输入
1.4：输入保护：标配导联线内附除颤保护电路
1.5：采样率：16000Hz以上
1.6：模数转换精度：≤2.5 μV
1.7：输入阻抗：≥20MΩ
1.8：耐极化电压：≥±550mV
1.9：共模抑制比：≥100dB
1.10：频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）
1.11：标准灵敏：10mm/mV, 误差≤±2%
1.12：时间常数：≥3.2秒
1.13：滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波
1.14：低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档
1.15：肌电滤波：25Hz/35Hz 二档
1.16：交流滤波：50Hz或60Hz
1.17：基线抑制：强/弱/关闭三档
1.18：增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动
1.19：不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警
1.20：电极脱落：液晶显示器显示脱落部位
2.显示和记录	
2.1：显示方式：≥7"液晶显示
2.2：视角调节：0-100度无极调节
2.3：显示分辨率：≥800*480
2.4：显示导联数：同屏12导联
2.5：同屏显示时长：≥5s
2.6：解析结果屏幕显示：支持
2.7：噪音检测：点划线形式在记录报告当中体现噪音检测结果。
2.8：显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记 
2.9：记录器：内置高分辨率热线阵打印。
2.10：报告格式：多种报告格式，如PDF、word、JPG等
2.11：记录道数：3、3+1、6、12、12+6道
2.12：走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S
2.13：打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。
2.15：操作模式：（1）自动记录模式（实时）、自动记录模式（回顾）、手动记录模式、自动开始记录、心律失常检测并自动延长记录、二阶梯实验、运动后检查、RR间 期检查。
（2） 冻结记录模式（≥10秒）：常规静态心电模式下支持10分钟以上的波形冻结和回顾。
3.其他
3.1：测量分析：提供丰富的辅助分析工具，具备波形放大功能和高精度电子尺、性别年龄特异性自动测量分析算法。 3.2：自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值
3.3：自动分析结果：5大类判断结论，240种以上分析结论建议，数字编码便于快速查找,分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持两版明尼苏达码表示。
3.4：外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ
3.5：信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机
3.6：其它输出接口：USB/SD
3.7：存 储：支持标准和压缩两种文件存储形式，内置400份心电图存储容量。可自行外置SD卡，最高支持32GB
3.8：网 络：自带LAN接口，支持有线网络连接，支持USB方式无线网络连接
3.9：提示音：QRS同步或热笔拟笔音
3.10：输入键：键位支持直接输入患者ID号
3.11：打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能
3.12：心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能
3.13：QTc算法：支持自定义算法设置，可对算法灵敏度、电轴计算方法、QTc计算公式等根据需要进行调整
3.14：安全性：电击防护类型: I类CF型。
3.15：交 流：100-240±10%
3.16：直 流：长效可充电电池，充满电可连续工作60分钟以上。
3.17：便携式把手：支持
▲ 3.18：本机自动检测与智能帮助程序：支持
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（三）商务要求：
1）交付时间：自合同签订之日起30日内完成交货、安装调试
2）质保期：整机质保不少于3年
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