无创呼吸机采购需求
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	▲1.通气模式：具备CPAP、S、T、S/T、PC模式。
2. 具备容量保证功能。
▲3.目标潮气量设置范围值：20ml-2500ml。
4.最大流速≥180L/min
5.压力设置范围：
吸气正压（IPAP）：4cmH2O-30cmH2O
呼气正压（EPAP)：4cmH2O-25cmH2O
持续正压（CPAP）：4cmH2O-20cmH2O
6.吸气时间设置范围：0.2秒-4.0秒。
▲7.后备呼吸频率设置范围：1BPM-60BPM。
8.具备压力释放技术，舒适度三档可调。
9.升压档设置范围：1-6档可调。
10.屏幕：防误触彩色液晶设备，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。
11.治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。
12.可显示当前触发方式和自主触发率。
13.实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式，具备治疗计时功能。
14.具备开机自检功能，开机自检功能覆盖涡轮、传感器、管路连接状态，确保设备运行可靠 。
15. 设置呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、掉电报警、高压保护等多种报警功能，报警阈值可根据患者病情个性化设置。
16.暂停时间报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。
17.呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤9kg，便于移动和转运。
18.具备自动漏气补偿功能，补偿能力≥60L/min。
19.具备自动灵敏度技术。
20.外接测压软管，可采集面罩端压力。
▲21.可升级后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。
（3）配置清单（单套配置）
1.包含主机，电源组件（电源适配器）。
2.面罩1个、头带1套，一体式湿化器1套、湿化器管道1根、呼吸管路1根、测压软管1根。
3.移动台车1个。
4.中文使用说明书、合格证、保修卡1份。
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	商务要求

	
	1、 中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，且进货渠道合法。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
 ★2、质保期：原厂提供整机质保（包括第三方配件及附件），质保期≥3年；每年至少两次现场维护（包括整机清洗、保养、调整）。（投标人提供承诺函，格式自拟）。
[bookmark: _GoBack] 3、如需要对接相关系统，中标人须负责将本次采购的所有仪器设备与医院现有在用信息系统（包括但不限于HIS、PACS、LIS、EMR、手麻系统、体检系统、医院集成平台等）进行数据互联互通，实现检测数据的自动采集、传输、解析及数字化报告生成；上述接口开发、协议对接、调试测试及第三方系统对接所需的接口开发调试费用全部包含在投标总价内，采购人不再另行支付。（提供承诺函，格式自拟） 4、质保要求：中标人在质保期内应确保开机率在95%以上，如达不到此要求，即相应延长质保期(至少六个月)。 保质期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包退或包换，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人报修通知后按照采购人要求派员到现场维修（采购需求另有规定除外）。 保质期后对中标人合同货物提供终身维修服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，在硬件无改变的情况下，软件终身升级（所有费用已经包含在本次报价中）。



