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一、项目目标
本项目旨在为导管室采购一套高性能、智能化的中央监护系统，全面提升术中患者生命体征监测的精准性、连续性和安全性，同时优化医护工作流程，提升科室信息化管理水平，满足复杂心血管介入手术及重症监护需求。
二、需实现的核心功能
（一）床旁监护仪功能：1.多参数同步监测：支持心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温及双有创血压等基础参数，并可升级双血氧、6/12导心电及诊断级心电分析功能。2.智能人机交互：配备≥13英寸高清触屏，支持波形同屏显示（≥10道），界面布局自适应，具备锁屏、夜间、隐私等多种模式，防止误操作并适应不同使用场景。3.高级心电分析能力：支持≥29种心律失常实时分析，具备多导联同步分析、智能导联脱落切换、信号质量指数显示，确保心电数据可靠。4.灵活无创血压测量：提供手动、自动、连续、序列四种测量模式，间隔可自定义（1~460分钟），并支持连续每搏无创血压监测（非间歇式），测量快速（≤20秒）。5.有创与微循环监测：双有创血压测量范围广（-50~+400mmHg），血氧探头具备光强分级显示，弱灌注指数（PI）可实时监测（0~20%）。6.新生儿专用功能：支持新生儿先心病（CCHD）筛查模式，满足儿科介入需求。7.辅助决策与数据分析：内置HRV、ST、QT分析，支持24小时心电/血压概览及早期预警评分，辅助临床快速判断病情变化。
（二）中央监护系统功能：1.集中监控与多屏扩展：支持≥2个扩展屏幕，可同时接入≥120台监护设备，实现护士站全局概览。2.双向控制与呼叫：中央站可远程控制床旁机报警管理及血压测量，支持护士与患者双向呼叫，提升应急响应效率。3.数据导出与对接能力：支持动态心电/血压数据导出分析，并可升级与血气分析仪对接，实现报告接收、存储与打印，推动信息化集成。4.全面参数显示：覆盖ECG、ST段、QT/QTc、HR、RESP、NIBP、SpO2、PR、TEMP、双IBP、EtCO2、C.O.AG等临床常用监测指标。
（三）配置与使用便捷性：标配主机、中央站、双显示屏（19英寸+≥21吋）、输出设备及全套附件（含创血压组件2套），开箱即用。设备支持USB扩展（条码扫描、键盘、U盘）、HDMI输出，便于数据交互与外设连接。
三、预期达成效果
提升监测质量：高精度算法与连续无创血压技术，保障危重患者血流动力学稳定评估。优化工作流程：集中管控、远程操作与多屏显示，降低护士往返频率，提高监护效率。

四、技术要求：
（一）监护仪
1. ▲≥13英寸彩色触屏显示屏，分辨率不低于1920*1080，至少支持同屏显示10道波形，以同时观察丰富的信息。
1. 正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。
1. ▲具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温和双有创监测功能，可升级双血氧、6/12电极心电监测，支持升级心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试。
1. 主机不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备，支持选配HDMI视频输出接口。
1. 支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、隐私模式。
1. 界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，最大程度地合理利用界面空间。
1. 显示屏亮度至少支持自动、手动调节。
1. ▲配有锁屏键，避免在某些使用中误操作，用户通过点击进入锁屏状态。
1. 至少具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。
1. 可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。
1. ▲支持不少于29种实时心律失常分析。
1. 至少支持0.67Hz高通滤波，确保波形有更好的稳定性。
1. 至少支持显示ECG信号质量指数，指示不少于10个不同级别的心率信号强度。
1. 支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。
1. ▲配备连续无创血压测量功能或支持连续无创血压测量单机产品，实现无创血压的每搏监测，而非NIBP的连续测量模式。
1. RR测量范围0-200rpm，精度6rpm~200rpm：±2rpm，0rpm~5rpm：不定义。
1. 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg。
1. 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1—460分钟内的任意整数数值。
1. 支持在同一肢体上同时测量血氧和血压。
1. 实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。
1. IBP测量范围-50mmHg~+400mmHg。
1. 血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。
1. 在新生儿模式下支持CCHD新生儿先心病筛查。
1. 至少支持心率变异性分析、ST分析、QT分析、24小时心电概览、24小时血压概览、早期预警评分等临床辅助功能。
（二）中央监护系统
1. 中央监护系统支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)、血压(NIBP)、血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)、双有创血压(IBP)、呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。
2. ▲在护士站，中央监护系统软件支持扩展≥2个屏幕显示，同时接入的监护设备数量不少于120床。
3. 支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。
4. 支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。
5. 中央站软件可导出数据进行动态心电、动态血压分析。
6. ▲可升级与其他设备对接，如血气分析仪对接功能：中央站支持接收、存储及打印血气分析报告。
（三）配置清单（至少满足）
1. 监护仪主机1台；
2. 中央监护系统1套；
3. 19英寸显示屏1块；
4. ≥21英寸显示屏1块；
5. 输出设备1台；
6. 血氧探头1个；
7. 心电导联线1条；
8. 无创血压附件1套；
9. 有创血压功能附件2套；
10. 体温探头1个。
五、商务要求
1）交付时间：自合同签订之日起30日内完成交货、安装调试
2）质保期：整机质保不少于3年


