医用升温毯技术要求与商务要求
一、技术要求：
1.加温方式：热空气式加温；
2.彩色液晶触摸屏：≥5寸液晶屏；
3.主机界面同时显示：设定温度、实时温度、风量选择、风量无极调节、加温状态、四档温度快速调节、患者体温、工作时间等；
4.温度设置范围：28-43℃，步进0.1℃，同时具备四挡快速调节：室温、32℃、37℃、43℃；
5.控温精度：±1℃；
6.智能工作场景：预热模式、成人模式，老年模式，儿童模式，一键调节，快捷高效；
7.患者体温监测：实时连续监测患者体温，同步显示在主机界面；
8.体温传感器：25.0-45.0℃，精度±0.1℃。
9.配置无线红外体温传感器通过红外线监测患者鼓膜温度，测量患者核心体温，可连接主机或连接所有品牌监护仪显示；
10.患者低体温预警：自定义预警温度，低于预警温度，自动开启声音和文字提示；
11.通风软管：直径：≥50mm，长度>1.8米；
12.多档风速调节：高速，中速，低速，同时主界面可实现无极风速调节；
13.过滤系统：采用至少两层空气过滤系统，高效空气过滤器≤0.2μm；
14.计时和定时：具备工作计时功能和自定义加温时间功能，定时结束，自动停止加温工作；
15.多重安全保护：自检功能、报警测试、高温提示、低温提示、超温提示等；
16.内置精密的控制单元和三个以上温度感应器，它通过软管与配用的充气升温毯相连接使用。
17.设备具有工作计时，计时停机，系统自检，设定值记忆、低温，高温，超温等保护功能。
18.超温保护:运行过程中，实时温度高于48℃时，停止加热，界面故障内容提示，并有声光提示。
19.设备故障信息提醒：使用中文汉字提醒，方便日常使用和维护；
20.主机防水等级：≥IPX4；
21.设备的输入功率：≥900VA；
22.工作模式：连续工作；
23.工作环境温度：10℃-40℃；
24.升温毯尺寸：具有全身盖毯、上/下半身毯、儿童盖毯等升温毯可供选择；
25.升温毯类型：一次性升温毯和重复使用升温毯可供选择；
26.配置：主机：1台，充气升温毯：2张，体温传感器：1条，台车：1台。
二、商务要求
1）交付时间：自合同签订之日起30日内完成交货、安装调试
[bookmark: _GoBack]2）质保期：整机质保不少于5年


